Ausschreibungstext SIRAX BM1450

Multifunktionaler DC Energieanzeiger

zur Bestimmung von Spannung, Strom, Leistung, Kapazität und Energie

Spannungseingang		Nenneingangsspannung 10…60V / 61…200V / 201…1000V

Messbereich Spannung 2…125% des Nennwerts

Nominale Eingangsbelastung <0.4W

Überlastbarkeit >126% des Nennwerts

Max. kontinuierliche Eingangsspannung 125% des Nennwerts

Max. kurzfristige Eingangsspannung 2 x Nennwert (1s Anwendung 10 Mal in Intervallen von 10s)

Stromeingang		Eingangsbereich 1…20kA

Anzahl Kanäle 4

Stromsensor Externer Shunt

Einstellbereich Shunt 50…150mV

Messbereich Strom 2…125% des Nennwerts

Nominale Eingangsbelastung <0.1W pro Kanal

Überlastbarkeit >126% des Nennwerts

Max. kontinuierliche Eingangsspannung 125% des Nennwerts

Max. kurzfristige Eingangsspannung 20 x Nennwert (1s Anwendung 5 Mal in Intervallen von 5min.)

Hilfsenergie		60…300V AC/DC

Frequenz		45…65Hz

Grundgrössen	DC Strom, Spannung, Min./Max. Werte Strom und Spannung, Frequenz, Leistung Bezug und Abgabe, Energie Bezug und Abgabe, Amperestunden Bezug und Abgabe

Messunsicherheit		Strom, Spannung und Leistung 0,5%; Energie Klasse 1

Schutzklasse		II

Messkategorie		1000V CATII, 600V CATIII (Messeingang)

300V CATIII (Hilfsenergie)

Verschmutzungsgrad	2

Ausgänge		4 frei wählbare Relaisausgänge für Limit, Puls und Timer

Schnittstelle		Modbus/RTU (RS485)

Messwertanzeige		4-zeilige, 8-stellige LED-Anzeige

Parametrierung		via Taster oder Modbus/RTU

Gehäuse	Gehäuse für Schalttafeleinbau 96x96 (Front), Einbautiefe 80mm
IP54 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen), UL94 V-0

Material		Polycarbonat

Typ		SIRAX BM1450

Hersteller		Camille Bauer Metrawatt AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen

http://www.camillebauer.com